## ICD等一覧表 (5)
条件付きMRI対応ICD,CRT-D,CRT-P：各社条件比較表
撮像パラメータ等 | CRT-P | CRT-D |  | ICD
| CRT-P（エヴィアHF-T） （バイオトロニック） | CRT-D（ｲﾚｽﾄ 7 HF-T) （バイオトロニック） | CRT-D（ｲﾄﾚｳﾞｨｱ ７) （バイオトロニック） | ICD（ｲﾚｽﾄ 7 VR-T） （バイオトロニック） | ICD（ｲﾌｫﾘｱ7 VR-T DX） （バイオトロニック） | ICD（ｲﾍﾟﾘｱ7 VR-T DX DF 1） （バイオトロニック） |  | エヴェラ MRI ICDシリーズ （日本メドトロニック）
[6 empty] | 3.0Tで検査の場合 | 1.5Ｔで検査の場合
適応リード | ソリアシリーズ | 別紙記載 ① | 別紙記載 ② | 別紙記載 ③ | Linox Smart ProMRI S DX | Linox Smart ProMRI S DX |  | Sprint Quattro
Corox ProMRI OTWシリーズ
植込み経過日数 | 6週間を経過すること | 6週間を経過すること | 6週間を経過すること | 6週間を経過すること | 6週間を経過すること | 6週間を経過すること | 6週間を経過すること | 6週間を経過すること
植込み部位 | 胸部 | 胸部 | 胸部 | 胸部 | 胸部 | 胸部 | 胸部 | 胸部
遺残リード アクセサリ類の留置 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可
MRIモード | 設定必要 | 設定必要 | 設定必要 | 設定必要 | 設定必要 | 設定必要 | 設定必要 | 設定必要
撮像体位等 | 仰臥位であること スキャン除外部がある | 仰臥位であること スキャン除外部がある | 仰臥位であること スキャン除外部がある | 仰臥位であること スキャン除外部がある | 仰臥位であること | 仰臥位であること スキャン除外部がある | 仰臥位であること | 側臥位で実施しない
静磁場強度 (T) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | 1.5 | 1.5
励起周波数 (MHz) | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 128 | 64 | 64
ガントり | トンネル型磁石 | トンネル型磁石 | トンネル型磁石 | トンネル型磁石 | トンネル型磁石 | トンネル型磁石 | トンネル型磁石 | トンネル型磁石
傾斜磁場強度 | 最大slew rate 200T/m/s以下（1軸当たり） | 最大slew rate 200T/m/s以下（1軸当たり） | 最大slew rate 200T/m/s以下（1軸当たり） | 最大slew rate 200T/m/s以下（1軸当たり） | 最大slew rate 200T/m/s以下（1軸当たり） | 最大slew rate 200T/m/s以下（1軸当たり） | 最大slew rate 200T/m/s以下（1軸当たり） | 最大slew rate 200T/m/s以下（1軸当たり）
dB/dt | 制限なし | 制限なし | 制限なし | 制限なし | 制限なし | 制限なし | 制限なし | 制限なし
最大空間傾斜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 20 T/m 2000G/cm
SAR (W/kg)の制限 | 全身 2.0 以内 頭部 3.2 以内 | 全身 2.0 以内 頭部 3.2 以内 | 全身 2.0 以内 頭部 3.2 以内 | 全身 2.0 以内 頭部 3.2 以内 | 全身 2.0 以内 頭部 3.2 以内 | 全身 2.0 以内 頭部 3.2 以内 | 全身 2.0 以内 頭部 3.2 以内 | 全身 2.0 以内 頭部 3.2 以内
| (通常管理操作モード) | (通常管理操作モード) | (通常管理操作モード) | (通常管理操作モード) | (通常管理操作モード) | (通常管理操作モード) | (通常管理操作モード) | (通常管理操作モード)
コイル | 局所送受信コイルの使用不可 | 局所送受信コイルを胸部に使用しない | 局所送受信コイルを胸部に使用しない | 局所送受信コイルを胸部に使用しない | 局所送受信コイルの使用不可 | 局所送受信コイルを胸部に使用しない | 局所送受信コイルの使用不可 | 送信コイル、送受信コイルが システムと重ならない
| 局所受信コイルは使用可 | 局所受信コイルは使用可 | 局所受信コイルは使用可 | 局所受信コイルは使用可 | 局所受信コイルは使用可 | 局所受信コイルは使用可 | 局所受信コイルは使用可
アイソセンタ配置 | 制限あり | 制限あり | 制限あり | 制限あり | 制限なし | 制限あり | 制限なし | 制限なし
検査中の患者監視 | パルスオキシメータかECGモニタ | 原則パルスオキシメータとECGモニタ | 原則パルスオキシメータとECGモニタ | 原則パルスオキシメータとECGモニタ | 原則パルスオキシメータとECGモニタ | 原則パルスオキシメータとECGモニタ | 原則パルスオキシメータとECGモニタ | パルスオキシメータかECGモニタ
除細動器の準備 | 必須 | 必須 | 必須 | 必須 | 必須 | 必須 | 必須 | 必須
身長 発熱など | 1.4m以上 37.8°未満 | 1.4m以上 37.8°未満 | 1.4m以上 37.8°未満 | 1.4m以上 37.8°未満 | ― | 1.4m以上 37.8°未満 | ― | ―
撮像時間 | 一度のスキャン30分以内 累計10時間以内 | 一度のスキャン30分以内 | 一度のスキャン30分以内 | 一度のスキャン30分以内 | ― | 一度のスキャン30分以内 | ― | ―
備考 |  | MRI設定プリグラムは，隣接する部屋（前室や操作室等）で行う | MRI設定プリグラムは，隣接する部屋（前室や操作室等）で行う | MRI設定プリグラムは，隣接する部屋（前室や操作室等）で行う | MRI設定プリグラムは，隣接する部屋（前室や操作室等）で行う | MRI設定プリグラムは，隣接する部屋（前室や操作室等）で行う | MRI設定プリグラムは，隣接する部屋（前室や操作室等）で行う
|  | MRI検査中は循環器医師とBLS以上のトレーニング習得者1名以上を配置する． | MRI検査中は循環器医師とBLS以上のトレーニング習得者1名以上を配置する． | MRI検査中は循環器医師とBLS以上のトレーニング習得者1名以上を配置する． | MRI検査中は循環器医師とBLS以上のトレーニング習得者1名以上を配置する． | MRI検査中は循環器医師とBLS以上のトレーニング習得者1名以上を配置する． | MRI検査中は循環器医師とBLS以上のトレーニング習得者1名以上を配置する．
2015.6.24 | バイオトロニック社の条件変更：累積撮像時間10時間の廃止，送受信コイル使用の制限緩和